## 脉动真空灭菌器招标参数
脉动真空灭菌器
技术参数
1.1 | 主体
1.1.1 | 容积： | ≥135L
1.1.2 | 材质： | 内壳不锈钢
1.1.3 | 设计压力： | -0.1～0.25Mpa
1.1.4 | 设计温度： | 大于等于139℃
1.1.5 | 使用寿命： | ≥8年（16000次灭菌循环）
1.2 | 密封门
1.2.1 | 门数量： | 单门
1.2.2 | 门板： | 拉伸板，材料厚度≥6mm
1.2.3 | 材质： | 不锈钢
1.2.5 | 安全联锁： | 压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开
1.2.6 | 门密封方式 | 采用透明医用硅橡胶模压而成。
1.3 | 管路系统
1.3.1 | 控制阀门： | 具备进口电磁阀
1.3.2 | 蒸汽产生方式： | 具备自带蒸汽发生器无需外接蒸汽源
1.3.3 | 注水排水方式： | 具备自动注水，程序运行期间可补水
1.3.4 | 压力表： | 具备量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：1.6级， 进口品牌
1.3.5 | 安全阀 | 具备全启式安全阀
1.3.6 | 排水温度 | 具备正常工作状态下，无压低温排气排水，温度不超过60度
1.4 | 控制系统
1.4.1 | 操作方式 | 具备机械式按键操作；
1.4.2 | 控制方式 | 具备采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器； 高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理； 无线通讯功能：可以通过无线接收终端（选配）对设备进行监控和操作（启动、停止程序等），同时能够查看并记录设备的运行状态以及灭菌流程参数；
1.4.4 | 界面显示： | 具备液晶显示屏：160*160点阵、液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯；
1.4.5 | 流程控制 | 具备准备、置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥、压力平衡、结束，全过程自动控制；
1.4.4 | 传感器故障自检及保护功能 | 具备设备自动检测传感器故障，并在触摸屏上显示报警信息
1.4.5 | 报警显示 | 具备出现故障时，触摸屏显示报警名称，蜂鸣报警30S，可随时被消除
1.4.8 | 水位检测报警功能 | 具备灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源
1.4.9 | 温度指示器 | 具备A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃
1.4.6 | 周期计数器 | 具备六位数字显示，显示设备运行的周期次数；
1.4.7 | 记录方式： | 具备可选配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来； 带USB接口可选配U盘电子存储，显示屏可以自动存储四十个灭菌流程的数据。
1.4.8 | 记录内容： | 具备程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等；
1.4.9 | 权限管理： | 具备多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理；
1.4.10 | 自校准功能 | 具备拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节；
1.4.11 | 安全保护 | 具备超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源；
1.5 | 程序系统
1.5.1 | 程序名称： | 裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序
★ | 要求：
1.负责灭菌器运输、安装、调试、各类验收资质办理。
2.如灭菌器正常使用后，因工作需要，无偿再次提供灭菌器转运、安装、调试、各类验收资质办理一次。