超声波牙科治疗仪技术参数

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 超声波牙科治疗仪 |  |  |
| 1 | 电源电压： | 230VAC-50/60Hz |  |
| 2 | 工作方式： | 间歇工作10分钟/5分钟 |  |
| 3 | 最大功耗： | 30VA |  |
| 4 | *振动频率： | 28-36KHZ |  |
| 5 | 水压： | 1-5bar(15-72.5psi) |  |
| 6 | 手柄线 | 2米 |  |
| 7 | 工作温度： | +10至40℃，最大湿度95%RH |  |
| 8 | 存储温度： | -20至70℃，最大湿度95%RH |  |
| 9 | * | newtron双向震荡技术 |  |
| 10 | *冲洗系统 | 自带冲洗系统 冲洗罐容量达300ml |  |
| 11 | 冲洗流速 | 7-40ml/分钟 |  |
| 12 | 控制系统 | 颜色标记系统 |  |
| 二、 | 手柄 |  |  |
| 1 | 震动幅度： | 20-210微米 |  |
| 2 | 压电陶瓷片 | 4片 |  |
| 三、 | 适用范围 |  |  |
| 1 | 洁治 |  | 龈上洁治，龈下洁治，去除菌斑生物膜 |
| 2 | 修复 |  | 窝洞预备，肩台制备，肩台修整 |
| 3 | 护理 |  | 牙周护理，烤瓷修复体和种植体维护 |
| 4 | 根管 |  | 根管再治疗，根管取断针，根管荡洗，根尖手术 |