- 法定代表人授权委托书

徐州市口腔医院总务科：

_______________________系中华人民共和国合法企业，特授权______代表我公司（单位）全权办理针对______________的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，但质疑、投诉事项除外。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：

法定代表人身份证件复印件

被授权代表身份证件复印件

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

本公司对本项目_________________所提供的产品均为原厂全新合格产品，保证所递交的投标文件所反映的内容全部真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

牙片机及口内传感器功能要求及技术参数

1、原装进口牙片机。

2、牙片机采用高频直流发生器，200kHz。

3、牙片机球管电压：60 kV和70kV可选。

4、牙片机焦点：≤0.7 mm  （IEC 60336 标准） 。

5、牙片机总滤过：2 mm Al。

6、牙片机曝光时间范围：0.02-3.2 秒。

7、牙片机可直接选择成人或儿童模式。

8、牙片机线压：115/230 VAC +/- 10%，50/60 Hz

9、牙片机熔断额定值：5A/230 Vac，8A/115Vac

8、牙片机可直接选择胶片或数字模式。

9、牙片机支撑臂稳定，采用创新设计的ADM（抗微动结构），易于定位，弹簧和电缆的使用寿命均在100，000次以上。

10、牙片机具备遥控装置及远程曝光控制。

11、牙片机符合人体解剖学的多种预设程序，实现智能化曝光控制。

12、牙片机使用方便，可以根据实际需要手动对曝光设置值进行调整。

13、牙片机可以根据实践要求，对常用的曝光参数设定值进行程序预设并储存。

14、牙片机内置曝光剂量显示。

15、牙片机安装方便，易于维护。

16、口内传感器：屏幕图像生成时间≤ 1 秒

17、采用碘化铯CMOS口内传感器

18、口内传感器尺寸≥25 mm x 37 mm

19、口内传感器像素尺寸≤19.5um

20、口内传感器理论分辨率≥25.6lp/mm

21、口内传感器数据接口：高速USB连接器，无额外转接盒