**超声骨切割系统投标参数**

**技术参数：**

**A主机部分：**

1. ★功率设置：设备具备双向动力技术，自动巡航控制系统，根据工作尖遇到的阻力反馈而自确定补偿功率，使操作更简单、有效、精确；

2、★功率调节：根据四类骨类调节功率

3、脚踏开关：多功能渐进式脚踏开关，轻松设定程序，存储键一键储存；

4、冲水线：可高温高压消毒的冲洗管线；

5、蠕动泵：适合手术冲洗需要，可外挂冲洗液，蠕动泵流量0-120ml/min，蠕动泵保证静音治疗，恒定而精确地控制流量，伤口愈合良好而无肿痛

6、数字化显示：配备液晶显示屏，各项参数设置更加直观,便捷；

7、电源电压：100VAC-230VAC～50Hz/60Hz ；

8、输出功率：大于等于70VA；

9、额定功率：大于等于120VA；

10、超声频率:28KHz-36KHz。

**B手柄部分：**

1. 手柄内置6片压电陶瓷片以对刀头进行精准控制；
2. ★长时间使用不易发热，功率强，且带LED光环，视野清晰；
3. 手柄和手柄线可高温高压消毒；
4. ★手柄振幅：要求20-200微米，在高效切割骨组织的同时不损伤牙周软组织。

**C工作尖部分：**

1. 骨手术工作套，切骨工作尖长度最少9毫米
2. 上颌窦内提升工作套
3. 上额窦外提升工作套
4. 拔牙工作套
5. 骨挤压工作套
6. 冠延长工作套

**D临床应用部分：**

1. 骨切割
2. 骨移植
3. 骨成型术
4. 上颌窦提升术
5. 残根，埋伏阻生齿拔除
6. 截根术，牙半切术
7. 冠延长
8. 牙槽嵴扩宽术

**法定代表人授权委托书**

徐州市口腔医院总务科：

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_系中华人民共和国合法企业，特授权\_\_\_\_\_\_代表我公司（单位）全权办理针对\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，但质疑、投诉事项除外。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名： 性别： 电话：

 单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：

法定代表人身份证件复印件

被授权代表身份证件复印件

**承诺书**

 （投标人名称）在此承诺：

本公司对本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_所提供的产品均为原厂全新合格产品，保证所递交的投标文件所反映的内容全部真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：