根管测量仪2台（总价预算不超过5600元）

参数：

- 1、3.5英寸彩色LCD屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰指示锉针在根管中的位置；

2、基于多频独立网络测量技术，自动校准功能保证根尖定位的准确性；

3、唇钩、锉夹均可高温高压消毒，避免交叉感染；

4、大容量可充电锂电池，不需要反复更换干电池；

5、体积小巧，视角符合临场操作习惯；

6、可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒测量具体；

7、音量可调节，根据患者要求及使用体验调整音量；

8、电池：3.7V/1500mAh锂电池；

9、电源适配器：AC100-240V 5.5VA 50Hz/60Hz；

10、功率：0.4A

11、保护程度：IPX 0

12、电气安全等级：第二级

13、显示：3.5英寸LCD屏

14、声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示

根管测量仪含有的部件：

主机 1台、测量线1根、锉夹2根、唇挂钩2个、电源适配器1个、测试器1个、使用说明书1本、保修卡1份、装箱清单1份

机扩马达1台（总价预算不超过6500元）

参数：

1、内置10个可供医生自行设置的程序M1-M10，单独的根测模式M0。

2、在0.5 – 4.0Ncm范围内可设置有13个微调扭矩值。

3、动态扭矩实时监控，OLED操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小。

4、遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作。

5、转速可以调节区间120 rpm—1000rpm，参数适配市面上所有锉系统。

6、工作模式包含：连续旋转模式（正转、反转），往复旋转模式，ATC自适应扭矩模式。

7、高级功能：音量可调、屏幕可根据左右手使用习惯调整、自动关机、自动回到待机界面。

8、自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数。

9、适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置250/30 : 210/30 : 150/30 : 30/150多组往复旋转角度数据，并且参数可调整。适用于Reciproc、Waveone、Mtwo、Protaper等系统。

10、可重新设定设备出厂时内部存储的数据，记忆模式保存调整后的数据。

11、内置充电电池，锂电池1500mAh，DC3.7V。额定频率50/60赫兹，输入功率5.5VA。充电4小时、可连续稳定工作4小时以上，待机时间1个月以上。

12、无线根管马达，按键启动关闭，操作简便。

13、一体化高精度1:1弯机头，机头可340°旋转

14、一体化弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养。

15、整机两年质保（包括主机及弯机头）

16、环境条件：5℃~40℃，相对湿度<80%,0℃时无冷凝，海拔高度<2000m。

17、手柄内置根测功能，M0模式下可独立作为根测仪使用，连接根测线可实现功能与牙根尖定位仪E-PEX相同（多频自适应技术）。

18、M1-M10模式下可通过连接根测线实现边侧边扩功能，工作时实时反馈锉针距离根尖的位置。

19、连接根测模式下，自动开启、停止功能，即进入根管口导通开始工作退出根管口停止工作。

20、到达根尖位置自动停止/反转/减速，双重保护防止超扩、断针及行成台阶，且动作止点距离根尖的长度可自行设置。

机扩马达含有的部件：主机1个、弯机头1个、底座1个、电源适配器1个、注油嘴1个、保修卡1份、装箱清单1份、唇钩2个、锉夹        2个、根测线1个、硅胶保护套1个

- 光固化灯4台（总价预算不超过10400元）

- 参数：

- 1、设备光强输出波长为385nm-515nm，可聚合绝大部分牙科光固化材料

- 2、可输出四挡光强：2300mW/cm²、1500mW/cm²、1000mW/cm²、600 mW/ cm²分别适用于极速固化、大块树脂深度固化、软启动和脉冲模式下有效固化防止树脂材料的应力收缩和龋齿检测，四挡光强皆可供医生自行设置固化时间

3、强大动力支持：搭载1600mAh大容量电池，可支持1200次 3秒固化

4、光强可视：搭载OLED屏幕，清晰显示模式、光强、固化时间及主机电量

5、内置有6 种工作模式，分别为高效模式（M0，M1，M2） 软启动模式（RAMP）， 脉冲模式（PULSE），龋齿检测模式（Detect）。

- 6、9mm厚超薄机头，轻松抵达后牙，保证近平行光输出

- 7、360°可旋转机头，轻松照射整个口腔

8、机头一体化，坚固耐摔，光强由机头直接输出，减少光衰

9、机头装置直径9.5mm的凸透镜，具有聚光作用，光学有效面积达70.8m㎡

- 10、蓝紫双色光：四灯珠分别为三颗蓝色 LED 灯，一颗紫色 LED 灯

- 11、尺寸：22 厘米 x 11 厘米 x 8 厘米±1 厘米 (包 装)

- 12、净重：109g

- 13、内部电池：锂电池：DC 3.7V，1600mAh，±10%

- 14、适配器输入：单相，AC 220 V，±10%

- 15、适配器输出：5V 1A

- 16、额定频率：50Hz，±1Hz

- 17、输入功率：0.4A

光固化灯含有的部件：灯头1个、主机1个、遮光板1个、一次洗防护套1包、电源适配器1个、充电底座1个、使用说明书1本、合格证1份、装箱清单1份、保修卡1份、

热牙胶充填系统1套（总价预算不超过18000元）

参数：

牙胶充填仪

- 1、无线笔式设计，符合人体工程学，操作更方便灵活；

- 2、工作模式温度区间大工作模式温度区间大100℃-200℃，适配市面上大多数牙胶棒；

- 3、加热时间短，约20秒即可达到设定工作温度;

- 4、OLED屏幕实时监控工作温度与电量并且显示牙胶使用剩余量，方便监控热牙胶使用情况以便及时更换；

- 5、工作尖银针可360°旋转，配套有预弯扳手方便工作尖预弯使用；

- 6、玲珑机身，体积小，手感好；

- 7、全自动电动马达注射，可调整注射速度分为慢、中、快三挡；

- 8、 国家专利自动清洗免维护功能，不漏胶溢胶。能够完成设备的自动清理，大大节省设备的维护保养时间；

- 9、2600Amh大容量充电电池，充满电池需要约 4 小时，使用寿命长（可充放电500次以上）。连续加热保温3小时，大约可连续使用牙胶棒40个；

- 10、纯银工作尖有多种型号，标配23Ga、25Ga，满足临床治疗需求；

- 11、一年主机质保，工厂拥有专业的售后团队，提供使用保障。

- 牙胶充填仪含有的部件：主机1台、牙胶针2根、弯针扳手1个、充电底座1个、电源适配器1个、使用说明书1本、保修卡1份、装箱清单1份

牙胶尖切断器

1、无线笔式设计，符合人体工程学，操作方便灵活；

2、360°环型开关设计，满足任意操持习惯，开关环包含工作指示灯、工作时有工作提示音；可根据左右手习惯调整屏幕角度；

3、 配备多个型号、锥度的工作尖，选择多样；

4、工作尖“安全帽”内六角设计，可多方向操作，6个方向可以调整；

5、0.2秒快速加温到200度，1秒快速冷却；

6、2600mAh大容量锂电池，充电所需时间约4个小时，使用寿命长（可充放电500次以上）；

7、采用OLED屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度，快速准确；

8、T1-T5五个预设的工作模式，皆为记忆模式，每个工作模式可单独调整相应的温度。

9、不同工作模式下加热温度在90℃到250℃范围内可调。可根据各种不同的填充材料如牙胶棒、生物陶瓷等来调节合适的使用温度；

10、工作尖在加热过程中只有尖端4-5mm及横截面加热，工作尖其他部分不发热，不需要使用隔热保护套，从而达到保护患者，提升体验感的目的，同时设备能耗大大降低，环保省电效率高；

11、 自动断电保护：根据不同模式下对应温度选择自动断电时间，可设定为 3秒，5 秒，8 秒 和 10 秒，以免损伤牙体组织，安全高效。

牙胶尖切断器含有的部件：主机1台、发热针3支、充电底座1个、

电源适配器1个、使用说明书1本、保修卡1份、装箱清单1份

根管荡洗器1个（总价预算不超过2400元）

参数：

1、两档功率调节，灵活变换可供医生自行设置

2、荡洗频率：45KHz±5KHz，真正适合根管荡洗

3、轻便小巧，整机重量仅有95克

4、强大动力支援：1500mAh锂电池，连续工作4.5小时以上

5、电量耗尽时可边充电边工作

6、三种工作尖：银色钛合金，金色、蓝色不锈钢，实现不同临床功能例如：根管荡洗、取断针、取出钙化髓石、修整根管口。

| 工作尖类型 | 长度 | 号数 | 振幅 | 材质 | 工作频率 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银色工作尖 | 21mm | 20 | <100um | 一体钛合金 | 45kHz±5kHz | <3W |
| 蓝色工作尖 | 18mm | 20/25 | <100um | 柄部铝合金；工作尖为不锈钢材质 | 45kHz±5kHz | <3W |
| 金色工作尖 | 18mm | 20/25 | <100um | 柄部铝合金；工作尖为不锈钢材质 | 45kHz±5kHz | <3W |

7、工作尖表面抛光设计，工作时不损伤根管壁，安全可靠，可高温高压反复消毒

8、无线超声设备操作更灵活，荡洗效率高。

根管荡洗器含有的部件：主机1个、工作尖套装S211板（2支）、工作尖套装G18 1板（2支）、工作尖套装B18 1板（2支）、电源适配器1个、硅胶套1个、限力扳手1个、手柄支架1个、使用说明书1本、保修卡1份、装箱清单1份

机扩马达机头5个（总价预算不超过6000元）

参数：

| 齿轮比例 | 1:1 |
| --- | --- |
| 锉轴附件 | 直径2.35mm符合标 ISO1797-2017 I型 |
| 牙锉柄部的最小适合长度 | 11mm |
| 牙锉最大总长 | 46mm |
| 卡盘类型 | 推动按钮 |
| 重量 | 45g±10g |
| 尺寸 | 机长67mm |