洁牙机技术参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置 | 主机一台 手柄一支， 洁牙工作尖：1#，2#，10P各一支 工作尖钥匙 供水管（2米长软管，自带水过滤器） 带功能性地端的电源线 手柄线 脚踏开关及连线 |  |
| 2 | 电源 | 11VAC或220VAC，50/60Hz |  |
| 3 | Ⅱ类设备 | BF型 |  |
| 4 | 负载间歇 | 5分钟/10分钟 |  |
| 5 | 最大功耗 | 30VA |  |
| *6 | 振动频率 | 28-36kHz |  |
| 7 | 水压 | 1-5bar（14.5-73psi） |  |
| 8 | 水过滤器 | 约60微米 |  |
| 9 | 外形尺寸 | 宽150毫米；长170毫米；高80毫米；重1.38公斤 |  |
| *10 | 双向动力高效能超声发生器 | 可保持工作尖在单一水平上双向保持平滑，连续，精确的振动，根据工作尖的反馈，工作频率28-36KHZ自动调节 |  |
| 11 | 颜色标记系统 | 通过机器表盘颜色标记和工作尖色环，能轻松对应每个工作尖所需理想功率，使用便捷且防止用错造成事故 |  |
| 12 | 手柄压电陶瓷 | 4片 |  |
| 13 | 手柄振幅 | 20-210微米 |  |
| 14 | 适用范围 |  |  |
| 14.1 | 洁治 |  | 龈上洁治，龈下洁治，去除菌斑生物膜等 |
| 14.2 | 修复 |  | 窝洞预备，肩台制备，肩台修整等 |
| 14.3 | 护理 |  | 牙周护理，烤瓷修复体和种植体维护等 |
| 14.4 | 根管 |  | 根管再治疗，根管取断针，根管荡洗，根尖手术等 |